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医用吊桥参数
1、 吊桥主体材料要求为铝合金，封闭式设计，吊桥所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供第三方检测报告）
2、 吊桥外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0，吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。（提供第三方测试报告）
3、 吊桥产品符合吊桥四倍承重系数安全负载要求。（提供认证证书及符合性声明）
4、 吊桥的最大承重为≥600kg。（提供第三方检验报告）
5、 托盘的最大承重为≥60kg。（提供第三方检验报告）。
6、 托盘边轨的最大承重为≥10kg。（提供第三方检验报告）。
7、 延伸臂的最大工作承重为≥25kg。（提供第三方检验报告）。
8、 悬梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定； 
9、 内置照明灯和背景灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体，节约空间。
10、 滑车在悬梁上的移动距离≥710mm。
11、 所有气电端口必须安装于终端箱上，禁止安装于横梁上。
12、 抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能；（提供第三方检验报告）
13、 ★基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°（提供第三方检测报告）
14、 ★所有气管为原装进口医用气体管路。（提供报关单及相关证明文件）
15、 吊塔气管通过CE和生物相容性认证（提供检测报告）
16、 气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有待接通状态功能，可带气维修；
17、 配置：
（1）干区配置
吊箱式气电箱1个
托盘2层
德标气体接口（氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个）
 10A电源插座6个
RJ45 6类网络接口2个
等电位柱2个
（2）湿区配置
吊柱式气电箱1个
托盘2层
德标气体接口（氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个）
10A电源插座6个
RJ45 6类网络接口2个
等电位柱2个
高度可调不锈钢输液架1个
















医用吊塔技术要求

总体配置要求：吊塔3个，医疗柱3个。
1. 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计。（提供材质证明材料）
2. 吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用。（提供第三方检测报告）
3. [bookmark: _GoBack]吊塔外壳涂膜附着力≥0级，外观评价等级≥10级。（提供第三方检测报告）
4. ★吊塔最大承重≥250kg，同时安全承重≥1000kg。（提供第三方检测报告）
5. ★横臂及终端箱转动范围不小于340°。（提供第三方检测报告）
6. 吊塔均须配有良好的机械限位系统，保证吊塔不产生漂移。（提供第三方检测报告）
7. 托盘采用一体成型纯平设计，表面无螺钉。（提供实物照片证明）
8. ★基础架平缓施加荷载不小于10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角检测结果≤0.4°。（提供第三方检测报告）
9. ★吊塔关节轴承采用平面推力滚针轴承，可在不小于300kg额定载荷下，运行次数≥10万次。（提供第三方检测报告）。
10. 所有气管为原装进口医用气体管路，医用软管符合EN ISO 5359标准，为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。（提供气管进口报关单、生物兼容性检测报告）
11. [bookmark: _Hlk174365112][bookmark: _Hlk174365116]依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。（提供第三方检测报告）。
12. 吊塔的外壳防护等级≥IP20，吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。（提供第三方检测报告）。
13. 配置：
（1）单臂吊塔共3台，单台配置要求：
机械单臂结构，悬臂长度≤750mm
气电箱为六面体吊柱式，气电箱长度≥800mm
德标气体接口（氧气2个，负压吸引2个，空气2个），并包含对应气体的插头
10A电源插座12个
RJ45 6类网络接口2个
等电位柱2个
仪器承载托盘2个，自吸合抽屉1个
（2）医疗柱共3台，单台配置要求：
气电箱为六面体吊柱式，气电箱长度≥800mm
德标气体接口（氧气2个，负压吸引2个，空气2个），并包含对应气体的插头
10A电源插座12个
RJ45 6类网络接口2个
等电位柱2个
仪器承载托盘2个，自吸合抽屉1个






