附件

医用吊桥参数

- 吊桥主体材料要求为铝合金，封闭式设计，吊桥所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供第三方检测报告）

- 吊桥外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0，吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。（提供第三方测试报告）

- 吊桥产品符合吊桥四倍承重系数安全负载要求。（提供认证证书及符合性声明）

- 吊桥的最大承重为≥600kg。（提供第三方检验报告）

- 托盘的最大承重为≥60kg。（提供第三方检验报告）。

- 托盘边轨的最大承重为≥10kg。（提供第三方检验报告）。

- 延伸臂的最大工作承重为≥25kg。（提供第三方检验报告）。

- 悬梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定；

- 内置照明灯和背景灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体，节约空间。

- 滑车在悬梁上的移动距离≥710mm。

- 所有气电端口必须安装于终端箱上，禁止安装于横梁上。

- 抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能；（提供第三方检验报告）

- ★基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°（提供第三方检测报告）

- ★所有气管为原装进口医用气体管路。（提供报关单及相关证明文件）

- 吊塔气管通过CE和生物相容性认证（提供检测报告）

- 气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有待接通状态功能，可带气维修；

- 配置：

- （1）干区配置

吊箱式气电箱1个

托盘2层

德标气体接口（氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个）

10A电源插座6个

RJ45 6类网络接口2个

等电位柱2个

（2）湿区配置

吊柱式气电箱1个

托盘2层

德标气体接口（氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个）

10A电源插座6个

RJ45 6类网络接口2个

等电位柱2个

高度可调不锈钢输液架1个

医用吊塔技术要求

总体配置要求：吊塔3个，医疗柱3个。

- 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计。（提供材质证明材料）

- 吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用。（提供第三方检测报告）

- 吊塔外壳涂膜附着力≥0级，外观评价等级≥10级。（提供第三方检测报告）

- ★吊塔最大承重≥250kg，同时安全承重≥1000kg。（提供第三方检测报告）

- ★横臂及终端箱转动范围不小于340°。（提供第三方检测报告）

- 吊塔均须配有良好的机械限位系统，保证吊塔不产生漂移。（提供第三方检测报告）

- 托盘采用一体成型纯平设计，表面无螺钉。（提供实物照片证明）

- ★基础架平缓施加荷载不小于10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角检测结果≤0.4°。（提供第三方检测报告）

- ★吊塔关节轴承采用平面推力滚针轴承，可在不小于300kg额定载荷下，运行次数≥10万次。（提供第三方检测报告）。

- 所有气管为原装进口医用气体管路，医用软管符合EN ISO 5359标准，为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。（提供气管进口报关单、生物兼容性检测报告）

- 依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。（提供第三方检测报告）。

- 吊塔的外壳防护等级≥IP20，吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。（提供第三方检测报告）。

- 配置：

（1）单臂吊塔共3台，单台配置要求：

- 机械单臂结构，悬臂长度≤750mm

- 气电箱为六面体吊柱式，气电箱长度≥800mm

- 德标气体接口（氧气2个，负压吸引2个，空气2个），并包含对应气体的插头

- 10A电源插座12个

- RJ45 6类网络接口2个

- 等电位柱2个

- 仪器承载托盘2个，自吸合抽屉1个

（2）医疗柱共3台，单台配置要求：

- 气电箱为六面体吊柱式，气电箱长度≥800mm

- 德标气体接口（氧气2个，负压吸引2个，空气2个），并包含对应气体的插头

- 10A电源插座12个

- RJ45 6类网络接口2个

- 等电位柱2个

- 仪器承载托盘2个，自吸合抽屉1个