二氧化碳培养箱技术参数

1.培养箱加热模式：直热式。

2.工作体积：≥150升。

3.温度控制范围：高于室温3℃～55℃。

4.温度控制精度：±0.1℃。

5.温度均一性: ±0.5℃(在37℃下)。

6.开门30秒后温度恢复时间：10分钟内。

7.二氧化碳控制范围：0～20%。

8.二氧化碳控制精度：±0.1%。

9.有二氧化碳跟踪报警功能。

10.开门30秒后二氧化碳浓度恢复：15分钟内达到5±0.2%。

★11.二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。

12.箱体内相对湿度：95%。

★13.湿度回复方式：底部水库式回复。

14.开门30秒后湿度回复时间：30分钟内。

★15.具有医疗器械注册证。

★16.90度湿热灭菌，具有白皮书验证灭菌效果。

★17.具有CO2检测系统自动校准功能。

★18.具有风扇主力循环系统。

★19.配置污染净化模块，采用臭氧和365nm紫外协同作用。辐照范围：≥3立方米。配置双光源，每个光源的长度≥14cm。提供实物图片证明双光源的长度。