二氧化碳培养箱技术参数
1.培养箱加热模式：直热式。
2.工作体积：≥150升。
3.温度控制范围：高于室温3℃～55℃。
4.温度控制精度：±0.1℃。
5.温度均一性: ±0.5℃(在37℃下)。
6.开门30秒后温度恢复时间：10分钟内。
7.二氧化碳控制范围：0～20%。
8.二氧化碳控制精度：±0.1%。
9.有二氧化碳跟踪报警功能。
10.开门30秒后二氧化碳浓度恢复：15分钟内达到5±0.2%。
★11.二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。
12.箱体内相对湿度：95%。
★13.湿度回复方式：底部水库式回复。
14.开门30秒后湿度回复时间：30分钟内。
★15.具有医疗器械注册证。
★16.90度湿热灭菌，具有白皮书验证灭菌效果。
★17.具有CO2检测系统自动校准功能。
★18.具有风扇主力循环系统。
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