生物安全柜参数

整体要求：满足肿瘤药物配备要求
技术参数

1、实质性条款：属于B2型分类，100%外排。
2、安全柜基本参数：

 *（1）过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%
（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×775mm×2250mm
 （3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 
 （4）台面距离地面高度：770mm±10mm
（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
（6）系统排风总量：≥1600 m³/h
（7）额定功率：≤1800VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA,单个插座功率最大500VA）
（8）噪音等级：≤65dB（A）
（9）照明：≥1000lx

3、生物安全性：

 （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105 

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
二、功能：
1、符合行标YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》，符合国标GB 41918-2022《生物安全柜》的要求。
  2、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；   
  3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用大圆角处理，不留死角，易于清洁；
4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

 5、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；
  * 6、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；
   7、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

   8、安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，单人即可更换；柜子底部四个垫块预留出搬抬空间。
* 9、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作；

 * 10、LCD彩色液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命；

* 11、控制玻璃门升降包含脚踏电动、轻触按键、遥控电动，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

12、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现；

13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

14、气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa。

15、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露；
16、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

17、报警系统：
（1）玻璃门不在安全高度报警：当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；
（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

18、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害
（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更加保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命
（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

*19、前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启；
*20、负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行；
21.设备配置要求
主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、排风管1个、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯2件、照明灯2件

