药品冷藏柜参数要求

一、商务条款（实质性响应）：

1.招标完成后15个日历天内到货安装

2.整机质保≥10年

3.用于院冷藏药品的专业冷藏设备，适用于医院药房

4.芒市本地有售后服务点

6.具备医疗器械注册证

二、主要指标

*1.温度区间：微电脑控制，箱内温度控制在2~8℃范围内。

2.样式：立式、双门。

3.有效容积（L）：≥1000L。

*4.制冷系统：耗电量≤3.5KWh/24h，提供CMA、CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。

5.内胆材料：优质结构PCM钢板，耐腐蚀，易清洁，保温性能好。

6.箱体材料：优质结构PCM钢板，耐腐蚀，易清洁，保温性能好。

7.门体材质：电加热玻璃门，包含常开、常关、自动电加热模式，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。

*8.高亮度LED白色数码屏，可显示箱内温度和湿度，显示精度达到0.1℃。

9.箱内白色高亮照明灯。

*10.压缩机：采用国际品牌压缩机，适配性强，产品稳定可靠。

*11涡流风机位于顶部，配合嵌入式风道，高效制冷、降低能耗，箱内顶部平整，更安全，增加存储空间。

- 冷凝器：微通道冷凝器，冷凝器外流场，合理布局散热结构

- 13.翅片式蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

14.可调搁架：≥10个高密度钢丝浸塑搁架，间距小于1公分，防止物品掉落，带价目条，方便放置物品标识，易于清洗。

15.门体配备机械锁，安全门锁，保护药品安全。

16.底部≥4个万向轮加≥2个调平脚设计，便于移动和固定放置。

17.高精度微电脑温度控制系统，内置≥5路传感器，包含外部环温传感器、内部化霜传感器、内部温度主控传感器、箱内温度显示传感器、箱内湿度显示传感器，确保运行状态安全稳定。

*18.采用风幕匀冷技术，箱门处形成风幕包裹，箱内温度长效保持在2~8℃；开门时气流阻隔外部热空气进入间室，保证箱内温度波动性≤2℃。（提供CMA、CNAS、ILAC资质的第三方检测报告）

*19.微孔风道加背部出风设计，保证箱内均匀性≤±1℃，箱内物品存储环境更加安全。（提供CMA、CNAS、ILAC资质的第三方检测报告）

20.整机超级静音，噪音值≤45db(A)，提供CMA、CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。

21.配锂离子蓄电池，断电情况下，可提供报警，实时显示箱内温度变化。

*22.配备远程报警方案

23.采用铝合金材质明把手。

*24.采用发泡保温技术，发泡层（≤45mm）。

*25.提供外部温度监测方案。