附件1：气压止血器参数要求：
1.1压力设定范围1～100Kpa(750mm/Hg),压力稳定精度±3Kpa
1.2 时间设定范围1～120min ,初始充气时间≤60s
1.3 噪音:≤65dB，*输入功率:≤70VA，*有效期：≥5年
2.1 *ABS外壳，结构小巧，操作简单，易学易用
2.2 可调节立式支架
2.3 *连接简单，可靠;采用国际流行自锁快速插拔式接头和螺纹通用接头（二选一），便于医生在紧急情况下快速放气
2.4有内置电池（有充电功能可选，断电后能可靠工作6小时以上），自动检测漏气功能
2.5术中可随时增减设定值;可同时为不同肢体进行止血
2.6*止血带设定时间倒计时至10min和5min时，应有声音警示；倒计时至1min时，应有声音警示，工作时间结束后自动放气。
2.7 止血袖带压力最大可承受120Kpa
2.8.具备断电压力保持功能，工作压力下断电后10分钟内气压下降≤3kpa。
2.9 双路具有独立调控输出，可以同时使用两组，互不干扰
3.1 每次充放气自主步进式检测程序是否正确;
3.2自主检测管路是否漏气
3.3 自动检测漏气功能、欠压自动补偿
4.1 *工作压力超过80Kpa，声音报警，光控提示。
4.2在突然断电情况下能始终保持压力
4.3工作时间到自动阶梯放气，防止患者心脑突然缺血
5.1快速充气:防止动脉闭塞前，血液充盈动脉；
5.2梯度的脉动式释放机制，可以手动瞬间放气
6手术工作压力;手术剩余时间；手术累计时间
7将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间
8配置要求：
	品   名
	单位
	数量

	主机
	只
	1

	止血带（大号）
	只
	2

	止血带（中号）
	只
	2

	止血带（小号）
	只
	2

	立式支架
	套
	1

	保险丝
	只
	2

	密封圈
	只
	2
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附件2：  技术参数偏离表 
请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写                                                    
	序号
	采购技术参数要求
	投标文件技术响应
	偏离概述

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	


注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。
3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。
4.技术响应栏中经院内评审专家组认定完全复制采购技术参数要求的给予扣减技术分处理。

1

