全自动化学发光测定仪及耗材参数

（1） 设备参数
	设备参数名称：全自动化学发光测定仪

	参数

	1、*测试原理：吖啶酯化学发光；
2、*检测速度：≧150T/H；
3、*最快出结果时间：≦ 10min；
4、同时分析项目：≧14个项目；
5、进样仓：轨道式进样，样本位≧ 50个，可以连续添加样本；
6、*仪器具备采血管自动上样，自动摇匀，自动脱帽功能；
7、仪器试剂位:≧ 14个；
8、试剂仓：冷藏温度2-8℃；
9、样本类型包含：全血、外周末梢血、血清、血浆、尿液；
10、*具有HCT检测模块：精准测量红细胞压积，保证全血检测准确；
11、采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；
12、*加样针：一次性TIP；
13、反应杯材质：一次性塑料杯；
14、反应盘恒温方式：采用恒温槽固体直热，日常免维护保养；
15、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀；
16、磁分离系统：洗涤次数≥3次，具备底物注入功能；
17、耗材不停机自动更换；
18、*试剂位与样本位相互独立，避免交叉污染
19、仪器系统接口包含：TCP/IP网络接口、标准RS-232C、USB 2.0接口 ；
20、自动报警，诊断，可与LIS系统连接；
21、校准模式内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正;4PLC定量分析算法cutoff定性分析算法；
22、*尺寸：≤625X660X690mm；重量：≤75KG；
23、*检测项目包含：心肌标志物（高敏肌钙蛋白I，高敏肌钙蛋白T，BNP，NT-pro BNP,CK-MB，MYO、D二聚体）、炎症(CRP、SAA、PCT、IL-6、HBP），甲状腺功能，性激素，肿瘤标志物，骨代谢，术前八项，糖代谢，高血压，血栓等。




（2） 耗材参数
	序号
	耗材名称
	技术要求

	1
	[bookmark: _GoBack]N-端脑利纳肽前体检测试剂盒
	化学发光免疫分析法

	2
	超敏肌钙蛋白Ⅰ检测试剂盒
	化学发光免疫分析法

	3
	肌红蛋白检测试剂盒
	化学发光免疫分析法

	4
	肌酸激酶同工酶检测试剂盒
	化学发光免疫分析法

	5
	D-二聚体检测试剂盒
	化学发光免疫分析法

	6
	MAGICL6000耗材盒
	满足国家、行业标准及采购人相关要求

	7
	激发液
	满足国家、行业标准及采购人相关要求

	8
	清洗液
	满足国家、行业标准及采购人相关要求




