## B包
德宏州人民医院手术器械B包采购清单
序号 | 器械包 | 名称 | 规格 | 数量 | 参考单价 | 参考总价 | 参数、性能 | 是否需要提供样品
1 | 供应室器械包 | 小直钳 | 12.5cm | 120 | 47.04 | 5644.8 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 小弯钳 | 12.5cm | 120 | 47.04 | 5644.8 |  | 是
|  | 中弯钳 | 14Cm | 160 | 47.04 | 7526.4 |  | 是
|  | 布巾钳 | 14Cm | 80 | 50.8 | 4064 | ［产品结构］由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 ［产品性能］ 1、帕巾钳由不锈钢材料制成。 2、帕巾钳（尖头、球头）弯钩应为圆锥形，其头端应尖锐，不应有卷尖、断尖、扭曲现象。锁合后帕巾钳（埃氏、平头）唇头齿齿面应接触。 3、帕巾钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象。 4、帕巾钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 5.帕巾钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。齿形、锁止牙应清晰、完整。
|  | 组织钳（皮钳） | 16Cm | 80 | 44.56 | 3564.8 | ［产品结构」由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈， 两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 ［产品性能］ 1、组织钳由不锈钢材料制成。 2、组织钳具有良好的弹性及牢固性，齿型应完整，不应有缺齿，烂齿，当锁止牙闭合后齿型应吻合，不应有叉齿、顶齿现象。 3、组织钳外表可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织钳应对称，外表无锋棱、毛刺、裂纹。 ★5、组织钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，鳃部应无明显摆动。 | 是
|  | 持针器 | 16Cm | 50 | 52.16 | 2608 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、持针钳由不锈钢材料制成。 2、持针钳应有良好的夹持性能。 3、持针钳应有良好的弹性和牢固性。 4、持针钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;鳃部应无明显摆动现象。 5、持针钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 ★6、持针钳头端应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整，无 缺损现象。 | 是
|  | 中弯钳 | 16Cm | 80 | 47.04 | 3763.2 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 组织剪 | 16Cm | 40 | 40.72 | 1628.8 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、组织剪由不锈钢材料制成。 2、组织剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、组织剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、组织剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。 | 是
|  | 手术剪 | 16Cm | 40 | 38.16 | 1526.4 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、手术剪由不锈钢材料制成。 2、手术剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、手术剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、手术剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、手术剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。 | 是
|  | 有齿镊 | 14Cm | 40 | 17.84 | 713.6 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。头端可镶有硬质合金材料。产品为非无菌提供，可重复使用。 [产品性能] 1、组织镊由不锈钢或钛合金材料制成。 2、组织镊应有良好弹性;两片连接应牢固。 3、组织镊开闭时应灵活，捏合时头部齿或钩应吻合。 4、组织镊应具有良好的耐腐蚀性能。 5、组织镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 无齿镊 | 14Cm | 40 | 11.52 | 460.8 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。镊端为环形或横齿。可重复使用。 [产品性能] 1、医用镊由不锈钢材料制成。 2、医用镊应具有良好的捏夹性能。 3、医用镊表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、医用镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄花应清晰完整。
|  | 刀柄 | （4号） | 50 | 26.8 | 1340 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
|  | 刀柄 | （7号） | 50 | 36.96 | 1848
|  | 小拉钩 | 12.5cm 同向直角/直角 | 40 | 18.8 | 752 | [产品结构]通常由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。 [产品性能] 1、组织拉钩由不锈钢材料制成。 2、组织拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。 3、组织拉钩应有足够的强度。 4、组织拉钩的钩部和柄部连接应牢固，不得有缝隙，无松动现象。 5、组织拉钩表面应具有良好的耐腐蚀性。 | 是
2 | 肠钳包 | 肠钳 | 22cm直 斜齿 | 6 | 200 | 1200 | [产品结构]由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、肠钳应有良好的弹性和牢固性。 2、肠钳锁止牙全部锁合时，头部应闭合。 3、肠钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，鳃部应无明显摆动。 4、肠钳应经热处理，其硬度:20Cr13为40~48HRC，其他材料应不低于32HRC，二片硬度值相差应不大于4HRC。 5、肠钳外表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、肠钳外表面应有良好的耐腐蚀性能。 7、肠钳应对称，外表应无锋梭、毛刺、裂纹。肠钳(无齿除外)唇头齿、锁止牙应清晰应完整、无锋棱、毛刺。
|  | 肠钳 | 22cm弯 斜齿 | 6 | 200 | 1200 | [产品结构]由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、肠钳应有良好的弹性和牢固性。 2、肠钳锁止牙全部锁合时，头部应闭合。 3、肠钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，鳃部应无明显摆动。 4、肠钳应经热处理，其硬度:20Cr13为40~48HRC，其他材料应不低于32HRC，二片硬度值相差应不大于4HRC。 5、肠钳外表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、肠钳外表面应有良好的耐腐蚀性能。 7、肠钳应对称，外表应无锋梭、毛刺、裂纹。肠钳(无齿除外)唇头齿、锁止牙应清晰应完整、无锋棱、毛刺。
|  | 止血钳 | 24cm直有钩 | 6 | 102.8 | 616.8 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
3 | 持物钳包 | 不锈钢镊子杯（持物钳杯） | 大号 | 20 | 15 | 300 | 由不锈钢材料制成
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 20 | 89.6 | 1792 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 20 | 65.2 | 1304 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 组织剪 | 18cm弯 | 20 | 57.3 | 1146 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、组织剪由不锈钢材料制成。 2、组织剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、组织剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、组织剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
4 | 弹道碎石包 | 弯盘 | 大号 | 15 | 9 | 135 | 由不锈钢材料制成
|  | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 15 | 58.8 | 882 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 止血钳 | 16cm直全齿 | 15 | 58.8 | 882 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 15 | 65.2 | 978 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、持针钳由不锈钢材料制成。 2、持针钳应有良好的夹持性能。 3、持针钳应有良好的弹性和牢固性。 4、持针钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;鳃部应无明显摆动现象。 5、持针钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 6、持针钳头端应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整，无 缺损现象。 | 是
|  | 手术剪 | 18cm直尖 | 15 | 57.3 | 859.5 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、手术剪由不锈钢材料制成。 2、手术剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、手术剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、手术剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、手术剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 刀柄 | 7号 | 15 | 36.96 | 693 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 15 | 89.6 | 1344 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 汤盆 | 24cm | 15 | 19 | 285 | 由不锈钢材料制成
|  | 汤盆 | 22cm | 15 | 16 | 240 | 由不锈钢材料制成
|  | 汤盆 | 16cm | 15 | 9 | 135 | 由不锈钢材料制成
|  | 小口缸 | 8cm250ML | 15 | 16 | 240 | 由不锈钢材料制成
5 | 肝胆、骨科血 管外科基础器械 | 显微止血夹 | 弹簧式小弯L50横齿(动脉) | 1 | 364 | 364 | [产品结构]为U形或V形，带镇扣或由一对尾部叠合的时片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内镜下使用。 [产品性能] 1、显微止血夹(合拢、止血)的夹子自头端向下5mm内应闭合，闭合后二片头部不应有明显长短、偏位现象。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)呈自然状态时，唇头齿自头端向下2/3长度内应闭合，不偏位。 2、显微止血夹(合拢)的固定夹子固定应牢固，活动夹子移动应灵活，不应有明显的摆动。 3、显微止血夹(合拢、止血)的夹持拉力应不小于0.02N。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)夹持力应不低于0.5N。 4、本体采用20Cr13制成的显微止血夹经热处理后，其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC)；本体采用06Cr19Ni10制成的显微止血夹经热处理后，其硬度≥400HV0.2。 5、显微止血夹应具有良好的耐腐蚀性能。 6、显微止血夹外表面粗糖度参数Ra之数值应不大于0.8μm。 8、显微止血夹的外形应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、柄花应清晰、完整，不应有缺损现象。 | 是
|  | 显微止血夹 | 弹簧式小弯L35斜齿（动脉） | 1 | 364 | 364 | [产品结构]为U形或V形，带镇扣或由一对尾部叠合的时片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内镜下使用。 [产品性能] 1、显微止血夹(合拢、止血)的夹子自头端向下5mm内应闭合，闭合后二片头部不应有明显长短、偏位现象。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)呈自然状态时，唇头齿自头端向下2/3长度内应闭合，不偏位。 2、显微止血夹(合拢)的固定夹子固定应牢固，活动夹子移动应灵活，不应有明显的摆动。 3、显微止血夹(合拢、止血)的夹持拉力应不小于0.02N。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)夹持力应不低于0.5N。 4、本体采用20Cr13制成的显微止血夹经热处理后，其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC)；本体采用06Cr19Ni10制成的显微止血夹经热处理后，其硬度≥400HV0.2。 5、显微止血夹应具有良好的耐腐蚀性能。 6、显微止血夹外表面粗糖度参数Ra之数值应不大于0.8μm。 8、显微止血夹的外形应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、柄花应清晰、完整，不应有缺损现象。 | 是
|  | 显微止血夹 | 反力式直L70横齿 | 2 | 168 | 336 | [产品结构]为U形或V形，带镇扣或由一对尾部叠合的时片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内镜下使用。 [产品性能] 1、显微止血夹(合拢、止血)的夹子自头端向下5mm内应闭合，闭合后二片头部不应有明显长短、偏位现象。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)呈自然状态时，唇头齿自头端向下2/3长度内应闭合，不偏位。 2、显微止血夹(合拢)的固定夹子固定应牢固，活动夹子移动应灵活，不应有明显的摆动。 3、显微止血夹(合拢、止血)的夹持拉力应不小于0.02N。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)夹持力应不低于0.5N。 4、本体采用20Cr13制成的显微止血夹经热处理后，其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC)；本体采用06Cr19Ni10制成的显微止血夹经热处理后，其硬度≥400HV0.2。 5、显微止血夹应具有良好的耐腐蚀性能。 6、显微止血夹外表面粗糖度参数Ra之数值应不大于0.8μm。 8、显微止血夹的外形应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、柄花应清晰、完整，不应有缺损现象。 | 是
|  | 显微止血夹 | 反力式直L60横齿 | 2 | 168 | 336 | [产品结构]为U形或V形，带镇扣或由一对尾部叠合的时片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内镜下使用。 [产品性能] 1、显微止血夹(合拢、止血)的夹子自头端向下5mm内应闭合，闭合后二片头部不应有明显长短、偏位现象。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)呈自然状态时，唇头齿自头端向下2/3长度内应闭合，不偏位。 2、显微止血夹(合拢)的固定夹子固定应牢固，活动夹子移动应灵活，不应有明显的摆动。 3、显微止血夹(合拢、止血)的夹持拉力应不小于0.02N。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)夹持力应不低于0.5N。 4、本体采用20Cr13制成的显微止血夹经热处理后，其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC)；本体采用06Cr19Ni10制成的显微止血夹经热处理后，其硬度≥400HV0.2。 5、显微止血夹应具有良好的耐腐蚀性能。 6、显微止血夹外表面粗糖度参数Ra之数值应不大于0.8μm。 8、显微止血夹的外形应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、柄花应清晰、完整，不应有缺损现象。 | 是
|  | 显微止血夹 | 止血弯L37横齿H15 | 2 | 80 | 160 | [产品结构]为U形或V形，带镇扣或由一对尾部叠合的时片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内镜下使用。 [产品性能] 1、显微止血夹(合拢、止血)的夹子自头端向下5mm内应闭合，闭合后二片头部不应有明显长短、偏位现象。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)呈自然状态时，唇头齿自头端向下2/3长度内应闭合，不偏位。 2、显微止血夹(合拢)的固定夹子固定应牢固，活动夹子移动应灵活，不应有明显的摆动。 3、显微止血夹(合拢、止血)的夹持拉力应不小于0.02N。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)夹持力应不低于0.5N。 4、本体采用20Cr13制成的显微止血夹经热处理后，其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC)；本体采用06Cr19Ni10制成的显微止血夹经热处理后，其硬度≥400HV0.2。 5、显微止血夹应具有良好的耐腐蚀性能。 6、显微止血夹外表面粗糖度参数Ra之数值应不大于0.8μm。 8、显微止血夹的外形应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、柄花应清晰、完整，不应有缺损现象。 | 是
|  | 显微止血夹 | 止血弯L57横齿H22 | 2 | 80 | 160 | [产品结构]为U形或V形，带镇扣或由一对尾部叠合的时片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内镜下使用。 [产品性能] 1、显微止血夹(合拢、止血)的夹子自头端向下5mm内应闭合，闭合后二片头部不应有明显长短、偏位现象。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)呈自然状态时，唇头齿自头端向下2/3长度内应闭合，不偏位。 2、显微止血夹(合拢)的固定夹子固定应牢固，活动夹子移动应灵活，不应有明显的摆动。 3、显微止血夹(合拢、止血)的夹持拉力应不小于0.02N。显微止血夹(反力式、可调式、弹簧式)夹持力应不低于0.5N。 4、本体采用20Cr13制成的显微止血夹经热处理后，其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC)；本体采用06Cr19Ni10制成的显微止血夹经热处理后，其硬度≥400HV0.2。 5、显微止血夹应具有良好的耐腐蚀性能。 6、显微止血夹外表面粗糖度参数Ra之数值应不大于0.8μm。 8、显微止血夹的外形应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、柄花应清晰、完整，不应有缺损现象。 | 是
|  | 显微镊 | 14cm，直，头宽1.2(钛) | 2 | 1050 | 2100 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。通常采用不锈钢或钛合金材料制成。产品为非无菌提供可重复使用。 [产品性能] 1、显微镊捏合时，头端应闭合，头部齿形应吻合、不张口、不卡塞，并有良好的夹持性能。 2、显微镊两片连接应牢靠，对称并具有良好的弹性。 3、显微镊外表面应具有良好的耐腐蚀性能。 4、显微镊外表应光滑、无锋棱、毛刺、裂纹;头部齿形、柄部柄花应清晰，完整。
|  | 显微镊 | 18cm，直，头宽1.2钛） | 2 | 1050 | 2100 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。通常采用不锈钢或钛合金材料制成。产品为非无菌提供可重复使用。 [产品性能] 1、显微镊捏合时，头端应闭合，头部齿形应吻合、不张口、不卡塞，并有良好的夹持性能。 2、显微镊两片连接应牢靠，对称并具有良好的弹性。 3、显微镊外表面应具有良好的耐腐蚀性能。 4、显微镊外表应光滑、无锋棱、毛刺、裂纹;头部齿形、柄部柄花应清晰，完整。
|  | 显微持针钳 | 18cm,直，头宽0.4cm带锁(钛) | 1 | 1050 | 1050 | [产品结构]有二种型式:由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、显微持针钳应有良好的夹持性能。 2、呈微持针钳(带剪)应有良好的剪切性能。 ★3、显微持针钳开闭应轻松灵活，富有弹性。闭合时，弹簧片不应有折断现象；放松后应能自动恢复原状。 4、显微持针钳的硬度:330~580HV0.5；镶片应不低于900HO.5；TC4应为280~330HV0.5；持针面涂层硬度应不低于690HV0.5。 5、显微持针钳外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度(除柄花处)Ra之数值应不大于0.8μm。 6、不锈钢材料制成的显微持针钳外表应具有良好的耐腐蚀性能。 7、显微持针钳头部应圆滑(带剪除外)，外表应无锋棱、毛刺、裂纹；唇头齿、柄花应清晰完整。 | 是
|  | 无损伤止血钳 | 14cm，圆弯1*2齿，32*8 | 2 | 1100 | 2200 | [产品结构]产品应采用 2Cr13Mo或 GB/T 4237 中规定的 20Cr13材料制成。钳子可制成有镀层或无镀层，镀层为铬(Cr),无镀层产品标识为“WD” [产品性能] 1、本产品头部齿型应清晰、完整，锁止牙全部锁合时，二片齿型应吻合。 2、本产品应有良好的弹性和牢固性。 3、本产品开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象；部应无明显摆动。 4、本产品应经热处理，热处理硬度应符合企业的产品技术要求。 5、本产品外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度参数 Ra之数值应符合企业的产品技术要求。 6、本产品外表分无镀层和有镀层二种，均应有良好的耐腐蚀性能。 7、本产品外表不应有锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 无损伤止血钳 | 16cm，圆弯1*2齿，35*10 | 2 | 1100 | 2200 | [产品结构]产品应采用 2Cr13Mo或 GB/T 4237 中规定的 20Cr13材料制成。钳子可制成有镀层或无镀层，镀层为铬(Cr),无镀层产品标识为“WD” [产品性能] 1、本产品头部齿型应清晰、完整，锁止牙全部锁合时，二片齿型应吻合。 2、本产品应有良好的弹性和牢固性。 3、本产品开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象；部应无明显摆动。 4、本产品应经热处理，热处理硬度应符合企业的产品技术要求。 5、本产品外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度参数 Ra之数值应符合企业的产品技术要求。 6、本产品外表分无镀层和有镀层二种，均应有良好的耐腐蚀性能。 7、本产品外表不应有锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 无损伤阻断钳 | 12.5cm角弯1*2齿，30°*20 | 2 | 1518 | 3036 | [产品结构]产品应采用 2Cr13Mo 或 GB/T 4237 中规定的 20Cr13 材料制成。钳子可制成有镀层或无镀层，镀层为铬(Cr)，无镀层产品标识为“WD” [产品性能] 本产品头部齿型应清晰、完整，锁止牙全部锁合时，二片齿型应吻合。 2、本产品应有良好的弹性和牢固性。 3、本产品开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象；鳃部应无明显摆动。 4、本产品应经热处理，热处理硬度应符合企业的产品技术要求。 5、本产品外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度参数 Ra 之数值应符合企业的产品技术要求。 6、本产品外表分无镀层和有镀层二种，均应有良好的耐腐蚀性能。 7、本产品外表不应有锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 无损伤阻断钳 | 16cm角弯1*2齿，30°*21 | 2 | 1518 | 3036 | [产品结构]产品应采用 2Cr13Mo 或 GB/T 4237 中规定的 20Cr13 材料制成。钳子可制成有镀层或无镀层，镀层为铬(Cr)，无镀层产品标识为“WD” [产品性能] 本产品头部齿型应清晰、完整，锁止牙全部锁合时，二片齿型应吻合。 2、本产品应有良好的弹性和牢固性。 3、本产品开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象；鳃部应无明显摆动。 4、本产品应经热处理，热处理硬度应符合企业的产品技术要求。 5、本产品外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度参数 Ra 之数值应符合企业的产品技术要求。 6、本产品外表分无镀层和有镀层二种，均应有良好的耐腐蚀性能。 7、本产品外表不应有锋棱、毛刺、裂纹。
6 | 肝胆普外科基础器械 | 荷包成型器（荷包钳2把） | 26cm,钳式9齿，头长55 | 2 | 1398 | 2796 | [产品结构]由左石柄和齿爪构成。由不锈钢等材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] ★1、成型器的齿爪的齿槽应对齐。能保证缝合针顺利插入针孔，无卡塞现象。荷包缝线成型后，其针距，深度应一致。 ★2、成型器应有良好的弹性，开闭时应轻松灵活，无卡塞现象。各焊接部位应牢固。 3、采用20Cr13材料制成的部件经热处理后，硬度为40HRC~48HRC。 4、成型器的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于0.8μm。 5、成型器应具有良好的耐腐蚀性能。 6、成型器的外形应光滑、对称，无锋棱、毛刺、裂纹。焊接部位不应有明显砂眼和堆积物存在。 | 是
7 | 开腹器械包 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 15 | 86.2 | 1293 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽10 | 15 | 86.2 | 1293 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 30 | 58.8 | 1764 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 ★4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。 | 是
|  | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 120 | 58.8 | 7056 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 90 | 65.2 | 5868 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 止血钳 | 22cm弯全齿 | 60 | 82.6 | 4956 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 ★4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。 | 是
|  | 止血钳 | 22cm直全齿 | 30 | 82.6 | 2478 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 90 | 60.4 | 5436 | ［产品结构」由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈， 两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 ［产品性能］ 1、组织钳由不锈钢材料制成。 2、组织钳具有良好的弹性及牢固性，齿型应完整，不应有缺齿，烂齿，当锁止牙闭合后齿型应吻合，不应有叉齿、顶齿现象。 3、组织钳外表可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织钳应对称，外表无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，鳃部应无明显摆动。
|  | 止血钳 | 18cm直有钩 | 15 | 77.9 | 1168.5 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 分离结扎钳 | 22cm 90°×18全齿 | 15 | 286 | 4290 | [产品结构]有二种型式:由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根把说明书进行灭菌或消毒。不在内镜下使用。 [产品性能] 1、钳子应有良好的弹性和牢固性，试验后钳子不应产生变形、断裂现象。 2、钳子锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合:网纹齿前端3/5齿面应接触。 3、钳子应经热处理，其硬度为40HRC~48HRC(377HV0.2~478HV0.2)，二片硬度值相差不大于4HRC(40HVO.2)。 4、钳子外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 5、钳子外表应具有良好的耐腐蚀性能。 6、钳子应对称，二片头端无明显偏移，外表无锋棱、毛刺、裂纹；唇头齿、锁止牙应清晰，不应有缺损现象。
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 30 | 65.2 | 1956 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、持针钳由不锈钢材料制成。 2、持针钳应有良好的夹持性能。 3、持针钳应有良好的弹性和牢固性。 4、持针钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;鳃部应无明显摆动现象。 5、持针钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 6、持针钳头端应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整，无 缺损现象。
|  | 持针钳 | 25cm粗针 | 15 | 86.2 | 1293 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、持针钳由不锈钢材料制成。 2、持针钳应有良好的夹持性能。 3、持针钳应有良好的弹性和牢固性。 4、持针钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;鳃部应无明显摆动现象。 5、持针钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 ★6、持针钳头端应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整，无 缺损现象。 | 是
|  | 手术剪 | 18cm直尖 | 15 | 57.3 | 859.5 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、手术剪由不锈钢材料制成。 2、手术剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、手术剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、手术剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、手术剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 组织剪 | 18cm直 | 15 | 57.3 | 859.5 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、组织剪由不锈钢材料制成。 2、组织剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、组织剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、组织剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 组织剪 | 22cm弯 | 15 | 71.6 | 1074 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、组织剪由不锈钢材料制成。 2、组织剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、组织剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、组织剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 精细剪 | 22cm弯窄头WD 精细 | 15 | 181.2 | 2718 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、组织剪由不锈钢材料制成。 2、组织剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、组织剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 ★6、组织剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。 | 是
|  | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 15 | 22.3 | 334.5 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。头端可镶有硬质合金材料。产品为非无菌提供，可重复使用。 [产品性能] 1、组织镊由不锈钢或钛合金材料制成。 2、组织镊应有良好弹性;两片连接应牢固。 3、组织镊开闭时应灵活，捏合时头部齿或钩应吻合。 4、组织镊应具有良好的耐腐蚀性能。 5、组织镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 医用镊 | 20cm横齿（敷料） | 15 | 28.5 | 427.5 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。镊端为环形或横齿。可重复使用。 [产品性能] 1、医用镊由不锈钢材料制成。 2、医用镊应具有良好的捏夹性能。 3、医用镊表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、医用镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄花应清晰完整。
|  | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 15 | 14.4 | 216 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。镊端为环形或横齿。可重复使用。 [产品性能] 1、医用镊由不锈钢材料制成。 2、医用镊应具有良好的捏夹性能。 3、医用镊表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、医用镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄花应清晰完整。
|  | 腹腔吸引管 | 20cm直形圆头φ10 | 15 | 105 | 1575 | [产品结构]由冲吸管、管路和连接口组成。采用金属材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、吸引管管子应畅通，吸水量应不小于2000mL/min。通条在管子内上、下移动应轻松，无阻塞感。 2、吸引管的焊接应牢固，焊接部位应无松动、开裂或断裂等现象。 3、吸引管的螺纹连接应配合应良好，不得有松动和卡滞现象。 4、吸引管的外表面粗糙度参数Ra之数值应不大于0.4μm。 5、不锈钢吸引管应具有良好的耐腐蚀性能。 6、吸引管管子或内、外管应光滑、圆整。不得有锋棱、毛刺与裂纹。 7、外管的顶端应有一个吸孔，四周的吸孔排列应均匀整齐。 8、吸引管焊接处不得有明显的砂眼和堆积物。
|  | 深部拉钩（小S拉钩） | 20cm板式 叶宽24×100 | 15 | 93.2 | 1398 | [产品结构]由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、拉钩应有一定的强度。 2、伞柄式拉钩的头部与柄部连接应牢固，不得有缝隙。 3、采用20Cr13材料制成的拉钩应经热处理，其硬度为40~48HRC。 4、拉钩的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:外表面无光亮0.8μm，有光亮0.4μm。 5、拉钩应具有良好的耐腐蚀性能。6、拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。连接处应无明显砂眼和焊接堆积物。
|  | 深部拉钩（中S拉钩） | 25cm板式 叶宽36×115 | 15 | 93.2 | 1398 | [产品结构]由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、拉钩应有一定的强度。 2、伞柄式拉钩的头部与柄部连接应牢固，不得有缝隙。 3、采用20Cr13材料制成的拉钩应经热处理，其硬度为40~48HRC。 4、拉钩的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:外表面无光亮0.8μm，有光亮0.4μm。 5、拉钩应具有良好的耐腐蚀性能。6、拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。连接处应无明显砂眼和焊接堆积物。
|  | 深部拉钩（大S拉钩） | 30cm板式 叶宽48×152 | 15 | 93.2 | 1398 | [产品结构]由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、拉钩应有一定的强度。 2、伞柄式拉钩的头部与柄部连接应牢固，不得有缝隙。 3、采用20Cr13材料制成的拉钩应经热处理，其硬度为40~48HRC。 4、拉钩的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:外表面无光亮0.8μm，有光亮0.4μm。 5、拉钩应具有良好的耐腐蚀性能。6、拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。连接处应无明显砂眼和焊接堆积物。
|  | 组织拉钩（甲状腺拉钩） | 21cm同向直角/折角2个/套 | 30 | 67.9 | 2037 | [产品结构]通常由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。 [产品性能] 1、组织拉钩由不锈钢材料制成。 2、组织拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。 3、组织拉钩应有足够的强度。 4、组织拉钩的钩部和柄部连接应牢固，不得有缝隙，无松动现象。 5、组织拉钩表面应具有良好的耐腐蚀性。
|  | 腹壁拉钩 | 28cm圆柄式 | 65 | 142.6 | 9269 | [产品结构]由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。可重复使用 [产品性能] 1、腹壁拉钩由不锈钢材料制成。 2、腹壁拉钩钩柄连接应牢固，并具有足够的牵拉强度。 3、腹壁拉钩表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、腹壁拉钩外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 手术刀柄 | 4号 | 30 | 26.8 | 804 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
|  | 手术刀柄 | 7号 | 15 | 36.96 | 554.4 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
|  | 压肠板 | 30cm | 27 | 30 | 810 | [产品结构]板状设计。采用不锈钢材料制成。不接触中枢神经系统或血液循环系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、压肠板经反复弯曲后应无折断或镀层脱落。 2、压肠板的表面应平直、光滑，无锋、毛刺。 3、压肠板的表面粗糙度參数Ra之数值应不大于:有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 4、压肠板应具有良好的耐腐蚀性能。
8 | LC普通钳子包 | 弯盘 | 大号 | 15 | 9 | 135 | 由不锈钢材料制成
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽8 | 15 | 86.2 | 1293 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽10 | 15 | 86.2 | 1293 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 止血钳 | 14cm弯全齿 | 90 | 58.8 | 5292 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;★ 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。 | 是
|  | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 30 | 58.8 | 1956 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。 | 是
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 30 | 65.2 | 1764 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 ★4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。 | 是
|  | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 60 | 60.4 | 3624 | ［产品结构」由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈， 两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 ［产品性能］ 1、组织钳由不锈钢材料制成。 2、组织钳具有良好的弹性及牢固性，齿型应完整，不应有缺齿，烂齿，当锁止牙闭合后齿型应吻合，不应有叉齿、顶齿现象。 3、组织钳外表可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织钳应对称，外表无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，鳃部应无明显摆动。
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 30 | 65.2 | 1956 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、持针钳由不锈钢材料制成。 2、持针钳应有良好的夹持性能。 3、持针钳应有良好的弹性和牢固性。 4、持针钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;鳃部应无明显摆动现象。 5、持针钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 6、持针钳头端应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整，无 缺损现象。
|  | 组织剪 | 18cm弯 | 30 | 57.3 | 1719 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、组织剪由不锈钢材料制成。 2、组织剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、组织剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、组织剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 15 | 22.3 | 334.5 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。头端可镶有硬质合金材料。产品为非无菌提供，可重复使用。 [产品性能] 1、组织镊由不锈钢或钛合金材料制成。 2、组织镊应有良好弹性;两片连接应牢固。 3、组织镊开闭时应灵活，捏合时头部齿或钩应吻合。 4、组织镊应具有良好的耐腐蚀性能。 5、组织镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 15 | 14.4 | 216 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。镊端为环形或横齿。可重复使用。 [产品性能] 1、医用镊由不锈钢材料制成。 2、医用镊应具有良好的捏夹性能。 3、医用镊表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、医用镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄花应清晰完整。
|  | 手术刀柄 | 7号 | 15 | 36.96 | 693 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
9 | PVP包 | 弯盘 | 大号 | 10 | 9 | 90 | 由不锈钢材料制成
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 10 | 65.2 | 652 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 止血钳 | 18cm直全齿 | 10 | 65.2 | 652 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 10 | 65.2 | 652 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、持针钳由不锈钢材料制成。 2、持针钳应有良好的夹持性能。 3、持针钳应有良好的弹性和牢固性。 4、持针钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;鳃部应无明显摆动现象。 5、持针钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 6、持针钳头端应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整，无 缺损现象。
|  | 手术剪 | 18cm直尖 | 10 | 57.3 | 573 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、手术剪由不锈钢材料制成。 2、手术剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、手术剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、手术剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、手术剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 手术刀柄 | 7号 | 10 | 36.96 | 369.6 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽8 | 10 | 89.6 | 896 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 骨锤 | 22cm球平面 270g | 10 | 142.6 | 1426 | [产品结构]骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、骨锤焊接部分应牢固，锤头与锤柄应互相垂直，不得有明显歪斜。 2、锤头经热处理后，20Cr13材料硬度为40HRC~48HRC、30Cr13材料硬度为47HRC~53HRC。 3、骨锤外表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 4、骨锤应具有良好的耐腐蚀性能。 5、骨锤的表面应光滑，无锋梭、毛刺、裂纹，焊接部位无明显砂眼及堆积物。
|  | 汤盆 | 24cm | 10 | 19 | 190 | 由不锈钢材料制成
|  | 汤盆 | 22cm | 10 | 16 | 160 | 由不锈钢材料制成
|  | 小口缸 | 8cm250ml | 10 | 16 | 160 | 由不锈钢材料制成
10 | 大清创包 | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 80 | 60.4 | 4832 | ［产品结构」由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈， 两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 ［产品性能］ 1、组织钳由不锈钢材料制成。 2、组织钳具有良好的弹性及牢固性，齿型应完整，不应有缺齿，烂齿，当锁止牙闭合后齿型应吻合，不应有叉齿、顶齿现象。 3、组织钳外表可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织钳应对称，外表无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，鳃部应无明显摆动。
|  | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 240 | 58.8 | 14112 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 160 | 58.8 | 9408 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 止血钳 | 18cm直全齿 | 80 | 58.8 | 4704 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 80 | 65.2 | 5216 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、持针钳由不锈钢材料制成。 2、持针钳应有良好的夹持性能。 3、持针钳应有良好的弹性和牢固性。 4、持针钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;鳃部应无明显摆动现象。 5、持针钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 6、持针钳头端应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整，无 缺损现象。
|  | 手术剪 | 18cm直尖 | 40 | 57.3 | 2292 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、手术剪由不锈钢材料制成。 2、手术剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、手术剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、手术剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、手术剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 组织剪 | 18cm弯 | 40 | 57.3 | 2292 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、组织剪由不锈钢材料制成。 2、组织剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、组织剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、组织剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 精细剪 | 18cm弯窄头WD 精细 | 40 | 181.2 | 7248 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，刃口开齿，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、精细剪由不锈钢材料制成。 2、精细剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、精细剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、精细剪表面无锋棱、毛刺、裂纹闭合后二片头端应彼此遮盖且无过头现象。 ★5、精细剪开闭应轻松灵活，不应有明显变形，裂纹及崩刃，不应有咬口或卡住现象。 6、精细剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。 | 是
|  | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 40 | 20.7 | 828 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。头端可镶有硬质合金材料。产品为非无菌提供，可重复使用。 [产品性能] 1、组织镊由不锈钢或钛合金材料制成。 2、组织镊应有良好弹性;两片连接应牢固。 3、组织镊开闭时应灵活，捏合时头部齿或钩应吻合。 4、组织镊应具有良好的耐腐蚀性能。 5、组织镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 40 | 28.5 | 1140 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。镊端为环形或横齿。可重复使用。 [产品性能] 1、医用镊由不锈钢材料制成。 2、医用镊应具有良好的捏夹性能。 3、医用镊表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、医用镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄花应清晰完整。
|  | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 40 | 12.7 | 508 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。镊端为环形或横齿。可重复使用。 [产品性能] 1、医用镊由不锈钢材料制成。 2、医用镊应具有良好的捏夹性能。 3、医用镊表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、医用镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄花应清晰完整。
|  | 组织拉钩 | 12.5cm同向直角/直角2个/套 | 80 | 23.5 | 1880 | [产品结构]通常由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。 [产品性能] 1、组织拉钩由不锈钢材料制成。 2、组织拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。 3、组织拉钩应有足够的强度。 4、组织拉钩的钩部和柄部连接应牢固，不得有缝隙，无松动现象。 5、组织拉钩表面应具有良好的耐腐蚀性。
|  | 组织拉钩（甲状腺拉钩） | 21cm同向直角/折角2个/套 | 80 | 67.9 | 5432 | [产品结构]通常由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。 [产品性能] 1、组织拉钩由不锈钢材料制成。 2、组织拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。 3、组织拉钩应有足够的强度。 4、组织拉钩的钩部和柄部连接应牢固，不得有缝隙，无松动现象。 5、组织拉钩表面应具有良好的耐腐蚀性。
|  | 腹壁拉钩 | 28cm圆柄式 | 40 | 142.6 | 5704 | [产品结构]由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。可重复使用 [产品性能] 1、腹壁拉钩由不锈钢材料制成。 2、腹壁拉钩钩柄连接应牢固，并具有足够的牵拉强度。 3、腹壁拉钩表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、腹壁拉钩外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 手术刀柄 | 4号 | 80 | 26.8 | 2144 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
|  | 手术刀柄 | 7号 | 40 | 36.96 | 1478.4 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 40 | 89.6 | 3584 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 深部拉钩（小S拉钩） | 20cm板式 叶宽24×100 | 80 | 93.2 | 7456 | [产品结构]由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、拉钩应有一定的强度。 2、伞柄式拉钩的头部与柄部连接应牢固，不得有缝隙。 3、采用20Cr13材料制成的拉钩应经热处理，其硬度为40~48HRC。 4、拉钩的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:外表面无光亮0.8μm，有光亮0.4μm。 5、拉钩应具有良好的耐腐蚀性能。6、拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。连接处应无明显砂眼和焊接堆积物。
11 | 胆道探针包 | 取石钳 | 20cm 穿鳃式H20(胆) | 4 | 220 | 880 | [产品结构]有二种型式:由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、取石钳唇头齿应清晰,头槽应居中,取石钳(迭鳃式 膀胱)头槽内挑齿应清晰,齿位分布应均匀,头端二片应无错位和偏移现象。 2、取石钳(软管式)软管应平直，排列应整齐，并有良好的弹性。 3、取石钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象。 4、取石钳应经热处理，其硬度为40~58HRC。 5、取石钳外表可制成有光亮或无光亮,其表面粗糙度(除软管、柄身内面)参数Ra之数值应不大于:有光亮0.4μm，无光亮0.8μm. 6、取石钳外表应具有良好的耐腐蚀性能。 7、取石钳外表不应有锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 取石钳 | 20cm 穿鳃式H32(胆) | 4 | 364 | 1456 | [产品结构]有二种型式:由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、取石钳唇头齿应清晰,头槽应居中,取石钳(迭鳃式 膀胱)头槽内挑齿应清晰,齿位分布应均匀,头端二片应无错位和偏移现象。 2、取石钳(软管式)软管应平直，排列应整齐，并有良好的弹性。 3、取石钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象。 4、取石钳应经热处理，其硬度为40~58HRC。 5、取石钳外表可制成有光亮或无光亮,其表面粗糙度(除软管、柄身内面)参数Ra之数值应不大于:有光亮0.4μm，无光亮0.8μm. 6、取石钳外表应具有良好的耐腐蚀性能。 7、取石钳外表不应有锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 分离结扎钳 | 24cm 90°×19全齿 | 2 | 360 | 720 | [产品结构]有二种型式:由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根把说明书进行灭菌或消毒。不在内镜下使用。 [产品性能] 1、钳子应有良好的弹性和牢固性，试验后钳子不应产生变形、断裂现象。 2、钳子锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合:网纹齿前端3/5齿面应接触。 3、钳子应经热处理，其硬度为40HRC~48HRC(377HV0.2~478HV0.2)，二片硬度值相差不大于4HRC(40HVO.2)。 4、钳子外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 5、钳子外表应具有良好的耐腐蚀性能。 6、钳子应对称，二片头端无明显偏移，外表无锋棱、毛刺、裂纹；唇头齿、锁止牙应清晰，不应有缺损现象。
|  | 分离结扎钳 | 22cm 65×23半齿 | 2 | 286 | 572 | [产品结构]有二种型式:由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根把说明书进行灭菌或消毒。不在内镜下使用。 [产品性能] 1、钳子应有良好的弹性和牢固性，试验后钳子不应产生变形、断裂现象。 2、钳子锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合:网纹齿前端3/5齿面应接触。 3、钳子应经热处理，其硬度为40HRC~48HRC(377HV0.2~478HV0.2)，二片硬度值相差不大于4HRC(40HVO.2)。 4、钳子外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 5、钳子外表应具有良好的耐腐蚀性能。 6、钳子应对称，二片头端无明显偏移，外表无锋棱、毛刺、裂纹；唇头齿、锁止牙应清晰，不应有缺损现象。
|  | 持针钳 | 25cm细针 | 2 | 86.2 | 172.4 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、持针钳由不锈钢材料制成。 2、持针钳应有良好的夹持性能。 3、持针钳应有良好的弹性和牢固性。 4、持针钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;鳃部应无明显摆动现象。 5、持针钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 ★6、持针钳头端应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整，无缺损现象。 | 是
|  | 胆道探条 | 2号 | 2 | 140 | 280 | [产品结构]由头部、杆部和枘部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、探条头、杆连接应牢固。 2、探条头部的尺寸应符合技术要求的规定。 3、探条经处理后，不锈钢材料的硬度应不大于300HV0.2。 4、探条表面粗糙度Ra之数值应不大于:有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 5、胆道探条应具有良好的耐腐蚀性能。 6、探条头部应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹；焊接处应无明显砂眼及堆积物。
|  | 胆道探条 | 3号 | 2 | 140 | 280 | [产品结构]由头部、杆部和枘部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、探条头、杆连接应牢固。 2、探条头部的尺寸应符合技术要求的规定。 3、探条经处理后，不锈钢材料的硬度应不大于300HV0.2。 4、探条表面粗糙度Ra之数值应不大于:有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 5、胆道探条应具有良好的耐腐蚀性能。 6、探条头部应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹；焊接处应无明显砂眼及堆积物。
|  | 胆道探条 | 4号 | 2 | 140 | 280 | [产品结构]由头部、杆部和枘部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、探条头、杆连接应牢固。 2、探条头部的尺寸应符合技术要求的规定。 3、探条经处理后，不锈钢材料的硬度应不大于300HV0.2。 4、探条表面粗糙度Ra之数值应不大于:有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 5、胆道探条应具有良好的耐腐蚀性能。 6、探条头部应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹；焊接处应无明显砂眼及堆积物。
|  | 胆道探条 | 5号 | 2 | 140 | 280 | [产品结构]由头部、杆部和枘部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、探条头、杆连接应牢固。 2、探条头部的尺寸应符合技术要求的规定。 3、探条经处理后，不锈钢材料的硬度应不大于300HV0.2。 4、探条表面粗糙度Ra之数值应不大于:有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 5、胆道探条应具有良好的耐腐蚀性能。 6、探条头部应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹；焊接处应无明显砂眼及堆积物。
|  | 胆道探条 | 6号 | 2 | 140 | 280 | [产品结构]由头部、杆部和枘部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、探条头、杆连接应牢固。 2、探条头部的尺寸应符合技术要求的规定。 3、探条经处理后，不锈钢材料的硬度应不大于300HV0.2。 4、探条表面粗糙度Ra之数值应不大于:有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 5、胆道探条应具有良好的耐腐蚀性能。 6、探条头部应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹；焊接处应无明显砂眼及堆积物。
|  | 胆道探条 | 7号 | 2 | 140 | 280 | [产品结构]由头部、杆部和枘部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、探条头、杆连接应牢固。 2、探条头部的尺寸应符合技术要求的规定。 3、探条经处理后，不锈钢材料的硬度应不大于300HV0.2。 4、探条表面粗糙度Ra之数值应不大于:有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 5、胆道探条应具有良好的耐腐蚀性能。 6、探条头部应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹；焊接处应无明显砂眼及堆积物。
|  | 胆道探条 | 8号 | 2 | 140 | 280 | [产品结构]由头部、杆部和枘部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、探条头、杆连接应牢固。 2、探条头部的尺寸应符合技术要求的规定。 3、探条经处理后，不锈钢材料的硬度应不大于300HV0.2。 4、探条表面粗糙度Ra之数值应不大于:有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 5、胆道探条应具有良好的耐腐蚀性能。 6、探条头部应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹；焊接处应无明显砂眼及堆积物。
|  | 胆石匙（刮勺） | 25cm，匙宽5/6 | 2 | 195.5 | 391 | [产品结构]细长设计，头部为边缘锋利的匙形或内边缘锋利的方形。采用不锈钢、黄铜材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、胆石匙的匙口应光滑、四周应平整,不得有卷口、缺口、裂纹。杆部应能在使用范围内任意弯曲,不得有断裂或镀层脱落。 2、单头胆石匙的头部与柄部连接应牢固。柄部不得有漏水、漏气、歪斜现象。 3、胆石匙的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:无光亮0.8μm，有光亮0.4μm。 4、铜制胆石匙的镀层应符合YY0076中D.Ni2/Cr0.1或D.L3Ni2/Cr0.1的规定。不锈钢制胆石匙应具有良好的耐腐蚀性能。 5、胆石匙的外形成光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 胆石匙（刮勺） | 25cm，匙宽8/10 | 2 | 195.5 | 391 | [产品结构]细长设计，头部为边缘锋利的匙形或内边缘锋利的方形。采用不锈钢、黄铜材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、胆石匙的匙口应光滑、四周应平整,不得有卷口、缺口、裂纹。杆部应能在使用范围内任意弯曲,不得有断裂或镀层脱落。 2、单头胆石匙的头部与柄部连接应牢固。柄部不得有漏水、漏气、歪斜现象。 3、胆石匙的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:无光亮0.8μm，有光亮0.4μm。 4、铜制胆石匙的镀层应符合YY0076中D.Ni2/Cr0.1或D.L3Ni2/Cr0.1的规定。不锈钢制胆石匙应具有良好的耐腐蚀性能。 5、胆石匙的外形成光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 胆石匙（刮勺） | 25cm，匙宽12/14 | 2 | 195.5 | 391 | [产品结构]细长设计，头部为边缘锋利的匙形或内边缘锋利的方形。采用不锈钢、黄铜材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、胆石匙的匙口应光滑、四周应平整,不得有卷口、缺口、裂纹。杆部应能在使用范围内任意弯曲,不得有断裂或镀层脱落。 2、单头胆石匙的头部与柄部连接应牢固。柄部不得有漏水、漏气、歪斜现象。 3、胆石匙的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:无光亮0.8μm，有光亮0.4μm。 4、铜制胆石匙的镀层应符合YY0076中D.Ni2/Cr0.1或D.L3Ni2/Cr0.1的规定。不锈钢制胆石匙应具有良好的耐腐蚀性能。 5、胆石匙的外形成光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
12 | 甲状腺器械包 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 5 | 89.6 | 448 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 20 | 58.8 | 1176 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 止血钳 | 14cm弯全齿 | 40 | 58.8 | 2352 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 30 | 58.8 | 1764 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 止血钳 | 20cm弯全齿 | 20 | 74.8 | 1496 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 20 | 60.4 | 1208 | ［产品结构」由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈， 两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 ［产品性能］ 1、组织钳由不锈钢材料制成。 2、组织钳具有良好的弹性及牢固性，齿型应完整，不应有缺齿，烂齿，当锁止牙闭合后齿型应吻合，不应有叉齿、顶齿现象。 3、组织钳外表可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织钳应对称，外表无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，鳃部应无明显摆动。
|  | 扁桃体钳 | 22cm三爪 | 5 | 450.8 | 2254 | [产品结构]由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、钳子应有良好的弹性和牢固性。 2、钳子锁止牙全部锁合时，多齿钳唇头齿应闭合，三爪钳的爪钩应对应并合。 3、钳子开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，头端应无明显摆动现象。 4、钳子应经热处理，其硬度为40HRC~48HRC，二片硬度值相差应不大于4HRC。 5、钳子外表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、钳子应有良好的耐腐蚀性能。 7、钳子应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿和锁止牙应清晰完整，无缺损现象，
|  | 止血钳 | 18cm直有钩 | 5 | 77.9 | 389.5 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 分离结扎钳 | 18cm 70°×12半齿 | 5 | 286 | 1430 | [产品结构]有二种型式:由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根把说明书进行灭菌或消毒。不在内镜下使用。 [产品性能] 1、钳子应有良好的弹性和牢固性，试验后钳子不应产生变形、断裂现象。 2、钳子锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合:网纹齿前端3/5齿面应接触。 3、钳子应经热处理，其硬度为40HRC~48HRC(377HV0.2~478HV0.2)，二片硬度值相差不大于4HRC(40HVO.2)。 4、钳子外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 5、钳子外表应具有良好的耐腐蚀性能。 6、钳子应对称，二片头端无明显偏移，外表无锋棱、毛刺、裂纹；唇头齿、锁止牙应清晰，不应有缺损现象。
|  | 肠夹持钳 | 16cm | 5 | 182 | 910 | [产品结构] 由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、钳子应有良好的弹性和牢固性。 2、钳子锁止牙全部锁合时，唇头齿应闭合，头部及环的周围应圆钝。 3、钳子开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，鳃部应无明显摆动现象。 4、钳子应经热处理，其硬度为40~48HRC，二片硬度值相差应不大于4HRC。 5、钳子外表粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、钳子外表应具有良好的耐腐蚀性能。 7、钳子应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。钳子唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 10 | 65.2 | 652 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、持针钳由不锈钢材料制成。 2、持针钳应有良好的夹持性能。 3、持针钳应有良好的弹性和牢固性。 4、持针钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;鳃部应无明显摆动现象。 5、持针钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 6、持针钳头端应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整，无 缺损现象。
|  | 组织剪 | 18cm弯 | 10 | 57.3 | 573 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、组织剪由不锈钢材料制成。 2、组织剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、组织剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、组织剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 精细剪 | 18cm弯窄头WD 精细 | 10 | 181.2 | 1812 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，刃口开齿，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、精细剪由不锈钢材料制成。 2、精细剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、精细剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、精细剪表面无锋棱、毛刺、裂纹闭合后二片头端应彼此遮盖且无过头现象。 ★5、精细剪开闭应轻松灵活，不应有明显变形，裂纹及崩刃，不应有咬口或卡住现象。 6、精细剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 5 | 22.3 | 111.5 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。头端可镶有硬质合金材料。产品为非无菌提供，可重复使用。 [产品性能] 1、组织镊由不锈钢或钛合金材料制成。 2、组织镊应有良好弹性;两片连接应牢固。 3、组织镊开闭时应灵活，捏合时头部齿或钩应吻合。 4、组织镊应具有良好的耐腐蚀性能。 5、组织镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 5 | 19.1 | 95.5 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。镊端为环形或横齿。可重复使用。 [产品性能] 1、医用镊由不锈钢材料制成。 2、医用镊应具有良好的捏夹性能。 3、医用镊表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、医用镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄花应清晰完整。
|  | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 5 | 14.4 | 72 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。镊端为环形或横齿。可重复使用。 [产品性能] 1、医用镊由不锈钢材料制成。 2、医用镊应具有良好的捏夹性能。 3、医用镊表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、医用镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄花应清晰完整。
|  | 组织拉钩 | 21cm同向直角/折角2个/套 | 15 | 67.9 | 1018.5 | [产品结构]通常由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。 [产品性能] 1、组织拉钩由不锈钢材料制成。 2、组织拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。 3、组织拉钩应有足够的强度。 4、组织拉钩的钩部和柄部连接应牢固，不得有缝隙，无松动现象。 5、组织拉钩表面应具有良好的耐腐蚀性。
|  | 腹腔吸引管 | 20cm直形圆头φ10 | 5 | 105 | 525 | [产品结构]由冲吸管、管路和连接口组成。采用金属材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、吸引管管子应畅通，吸水量应不小于2000mL/min。通条在管子内上、下移动应轻松，无阻塞感。 2、吸引管的焊接应牢固，焊接部位应无松动、开裂或断裂等现象。 3、吸引管的螺纹连接应配合应良好，不得有松动和卡滞现象。 4、吸引管的外表面粗糙度参数Ra之数值应不大于0.4μm。 5、不锈钢吸引管应具有良好的耐腐蚀性能。 6、吸引管管子或内、外管应光滑、圆整。不得有锋棱、毛刺与裂纹。 7、外管的顶端应有一个吸孔，四周的吸孔排列应均匀整齐。 8、吸引管焊接处不得有明显的砂眼和堆积物。
|  | 手术刀柄 | 4号 | 10 | 26.8 | 268 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
|  | 手术刀柄 | 7号 | 5 | 36.96 | 184.8 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
13 | 阑尾器械包 | 海绵钳 | 25cm直有齿 头宽10 | 10 | 89.6 | 896 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 海绵钳 | 25cm直无齿 头宽10 | 10 | 89.6 | 896 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 止血钳 | 14cm弯全齿 | 80 | 58.8 | 4704 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 40 | 65.2 | 2608 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 止血钳 | 18cm直全齿 | 20 | 65.2 | 1304 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 80 | 60.4 | 4832 | ［产品结构」由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈， 两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 ［产品性能］ 1、组织钳由不锈钢材料制成。 2、组织钳具有良好的弹性及牢固性，齿型应完整，不应有缺齿，烂齿，当锁止牙闭合后齿型应吻合，不应有叉齿、顶齿现象。 3、组织钳外表可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织钳应对称，外表无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织钳开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，鳃部应无明显摆动。
|  | 止血钳 | 18cm直有钩 | 10 | 77.9 | 779 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、止血钳由不锈钢材料制成。 2、止血钳应有良好的弹性和牢固性。 3、止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合;唇头钩的钩与槽吻合，不应有偏歪现象。 4、止血钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 5、止血钳表面具有良好的耐腐蚀性。 6、止血钳应对称，表面应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整。
|  | 肠夹持钳 | 16cm | 10 | 182 | 1820 | [产品结构] 由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、钳子应有良好的弹性和牢固性。 2、钳子锁止牙全部锁合时，唇头齿应闭合，头部及环的周围应圆钝。 3、钳子开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，鳃部应无明显摆动现象。 4、钳子应经热处理，其硬度为40~48HRC，二片硬度值相差应不大于4HRC。 5、钳子外表粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、钳子外表应具有良好的耐腐蚀性能。 7、钳子应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。钳子唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 分离结扎钳 | 18cm 70°×12半齿 | 10 | 286 | 2860 | [产品结构]有二种型式:由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根把说明书进行灭菌或消毒。不在内镜下使用。 [产品性能] 1、钳子应有良好的弹性和牢固性，试验后钳子不应产生变形、断裂现象。 2、钳子锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合:网纹齿前端3/5齿面应接触。 3、钳子应经热处理，其硬度为40HRC~48HRC(377HV0.2~478HV0.2)，二片硬度值相差不大于4HRC(40HVO.2)。 4、钳子外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 5、钳子外表应具有良好的耐腐蚀性能。 6、钳子应对称，二片头端无明显偏移，外表无锋棱、毛刺、裂纹；唇头齿、锁止牙应清晰，不应有缺损现象。
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 20 | 65.2 | 1304 | [产品结构]由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 [产品性能] 1、持针钳由不锈钢材料制成。 2、持针钳应有良好的夹持性能。 3、持针钳应有良好的弹性和牢固性。 4、持针钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;鳃部应无明显摆动现象。 5、持针钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 6、持针钳头端应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、唇头钩和锁止牙应清晰完整，无 缺损现象。
|  | 手术剪 | 18cm直尖 | 10 | 57.3 | 573 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、手术剪由不锈钢材料制成。 2、手术剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、手术剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、手术剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、手术剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 组织剪 | 18cm直 | 10 | 57.3 | 573 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、组织剪由不锈钢材料制成。 2、组织剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、组织剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、组织剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 组织剪 | 22cm弯 | 10 | 71.6 | 716 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、组织剪由不锈钢材料制成。 2、组织剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、组织剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、组织剪表面无锋棱、毛刺、裂纹。 5、组织剪开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象。 6、组织剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 精细剪 | 18cm弯窄头WD 精细 | 10 | 181.2 | 1812 | [产品结构]由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，刃口开齿，尾部为指圈。可重复使用。 [产品性能] 1、精细剪由不锈钢材料制成。 2、精细剪螺钉当闭合或者打开时不应跟动。 3、精细剪表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性能。 4、精细剪表面无锋棱、毛刺、裂纹闭合后二片头端应彼此遮盖且无过头现象。 ★5、精细剪开闭应轻松灵活，不应有明显变形，裂纹及崩刃，不应有咬口或卡住现象。 6、精细剪应有良好的剪切性能，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
|  | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 10 | 22.3 | 223 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。头端可镶有硬质合金材料。产品为非无菌提供，可重复使用。 [产品性能] 1、组织镊由不锈钢或钛合金材料制成。 2、组织镊应有良好弹性;两片连接应牢固。 3、组织镊开闭时应灵活，捏合时头部齿或钩应吻合。 4、组织镊应具有良好的耐腐蚀性能。 5、组织镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 10 | 28.5 | 285 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。镊端为环形或横齿。可重复使用。 [产品性能] 1、医用镊由不锈钢材料制成。 2、医用镊应具有良好的捏夹性能。 3、医用镊表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、医用镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄花应清晰完整。
|  | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 10 | 14.4 | 144 | [产品结构]由一对尾部叠合的叶片组成。镊端为环形或横齿。可重复使用。 [产品性能] 1、医用镊由不锈钢材料制成。 2、医用镊应具有良好的捏夹性能。 3、医用镊表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、医用镊外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄花应清晰完整。
|  | 腹壁拉钩 | 28cm圆柄式 | 10 | 142.6 | 1426 | [产品结构]由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。可重复使用 [产品性能] 1、腹壁拉钩由不锈钢材料制成。 2、腹壁拉钩钩柄连接应牢固，并具有足够的牵拉强度。 3、腹壁拉钩表面电镀或不电镀，皆应具有良好的耐腐蚀性能。 4、腹壁拉钩外表应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。
|  | 手术刀柄 | 4号 | 20 | 26.8 | 536 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
|  | 手术刀柄 | 7号 | 10 | 36.96 | 369.6 | [产品结构]有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。 [产品性能] 1、手术刀柄由不锈钢材料制成。 2、手术刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松。 3、手术刀柄表面为不电镀，应具有良好的耐腐蚀性能。 4、手术刀柄柄花、刻度应清晰、完整，表面不应有锋棱、毛刺。
|  | 压肠板 | 30cm | 10 | 30 | 300 | [产品结构]板状设计。采用不锈钢材料制成。不接触中枢神经系统或血液循环系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、压肠板经反复弯曲后应无折断或镀层脱落。 2、压肠板的表面应平直、光滑，无锋、毛刺。 3、压肠板的表面粗糙度參数Ra之数值应不大于:有光亮为0.4μm，无光亮为0.8μm。 4、压肠板应具有良好的耐腐蚀性能。
|  | 深部拉钩（小S拉钩） | 20cm板式 叶宽24×100 | 10 | 93.2 | 932 | [产品结构]由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、拉钩应有一定的强度。 2、伞柄式拉钩的头部与柄部连接应牢固，不得有缝隙。 3、采用20Cr13材料制成的拉钩应经热处理，其硬度为40~48HRC。 4、拉钩的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:外表面无光亮0.8μm，有光亮0.4μm。 5、拉钩应具有良好的耐腐蚀性能。6、拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。连接处应无明显砂眼和焊接堆积物。
|  | 深部拉钩（中S拉钩） | 25cm板式 叶宽36×115 | 10 | 93.2 | 932 | [产品结构]由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、拉钩应有一定的强度。 2、伞柄式拉钩的头部与柄部连接应牢固，不得有缝隙。 3、采用20Cr13材料制成的拉钩应经热处理，其硬度为40~48HRC。 4、拉钩的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:外表面无光亮0.8μm，有光亮0.4μm。 5、拉钩应具有良好的耐腐蚀性能。6、拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。连接处应无明显砂眼和焊接堆积物。
|  | 组织拉钩 | 21cm同向直角/折角2个/套 | 20 | 67.9 | 1358 | [产品结构]通常由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。 [产品性能] 1、组织拉钩由不锈钢材料制成。 2、组织拉钩的四周边缘应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。 3、组织拉钩应有足够的强度。 4、组织拉钩的钩部和柄部连接应牢固，不得有缝隙，无松动现象。 5、组织拉钩表面应具有良好的耐腐蚀性。
|  | 腹腔吸引管 | 20cm直形圆头φ10 | 10 | 105 | 1050 | [产品结构]由冲吸管、管路和连接口组成。采用金属材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、吸引管管子应畅通，吸水量应不小于2000mL/min。通条在管子内上、下移动应轻松，无阻塞感。 2、吸引管的焊接应牢固，焊接部位应无松动、开裂或断裂等现象。 3、吸引管的螺纹连接应配合应良好，不得有松动和卡滞现象。 4、吸引管的外表面粗糙度参数Ra之数值应不大于0.4μm。 5、不锈钢吸引管应具有良好的耐腐蚀性能。 6、吸引管管子或内、外管应光滑、圆整。不得有锋棱、毛刺与裂纹。 7、外管的顶端应有一个吸孔，四周的吸孔排列应均匀整齐。 8、吸引管焊接处不得有明显的砂眼和堆积物。
14 | 碗包 | 弯盘 | 大号 | 60 | 9 | 540 | 由不锈钢材料制成
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 60 | 89.6 | 5376 | [产品结构]有二种形式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 [产品性能] 1、海绵钳应有良好的弹性和牢固性。 2、海绵钳锁止牙全部锁合时，头部齿形应吻合。头部及环的周围应圆钝。 3、海绵钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象;头部应无明显摆动现象。 4、海绵钳应经热处理，其硬度为377HV0.2~478HV0.2（40~48HRC），两片硬度之差不大于40HV0.2（4HRC）。 5、海绵钳表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm。 6、海绵钳外表应具有的耐腐蚀性能。 7、海绵钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。
|  | 帕巾钳 | 14cm尖头 | 360 | 63.5 | 22860 | ［产品结构］由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 ［产品性能］ 1、帕巾钳由不锈钢材料制成。 2、帕巾钳（尖头、球头）弯钩应为圆锥形，其头端应尖锐，不应有卷尖、断尖、扭曲现象。锁合后帕巾钳（埃氏、平头）唇头齿齿面应接触。 3、帕巾钳开闭应轻松灵活，无卡塞现象。 4、帕巾钳表面可做成电镀或不电镀，皆具有良好的耐腐蚀性。 5.帕巾钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。齿形、锁止牙应清晰、完整。
|  | 汤盆 | 24cm | 60 | 19 | 1140 | 由不锈钢材料制成
|  | 汤盆 | 22cm | 60 | 16 | 960 | 由不锈钢材料制成
|  | 汤盆 | 20cm | 60 | 14 | 840 | 由不锈钢材料制成
|  | 汤盆 | 16cm | 60 | 9 | 540 | 由不锈钢材料制成
|  | 小口缸 | 8cm250ML | 60 | 16 | 960 | 由不锈钢材料制成
[5 empty] | 合计： | 338616.1