附件1：

A包：新生儿视频喉镜
一、参数：
1、整机由显示器、手柄部件和一次性使用全包喉镜片三部分组成，具有拍照录像、数据存取功能
2、可适配使用新生儿、婴儿Miller型、幼儿三种型号一次性喉镜片
*3、主机显示器≥3.0寸，能上下0º～110º转动，左右0º～270º转动
*4、镜片前端厚度：新生儿≤10mm、婴儿Miller型≤10mm、幼儿≤9.5mm
· 5、一次性喉镜片可插入镜片长度：新生儿≥52mm、婴儿Miller型≥77mm、幼儿≥70mm；
*6、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离：新生儿≤22mm、婴儿Miller型≤22mm、幼儿≤25mm；
[bookmark: _Hlk71222765]*7、镜片角度：新生儿=6度、婴儿Miller型=6度、幼儿=27度；
8、配套PCTG材料一次性使用全包喉镜片。较PC材质，不含双酚A，透明度高。
9、视场角60º±15%
10、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux
11、液晶屏像素（PIX ）：≥720*480
12、分辨率≥7.87LP/mm
*13、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式
14、内置可充电式锂电子聚合物电池
15、具有特殊防雾功能
16、手柄防水等级：≥IPX7
17、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量≥40万张，可存储录像时长≥16小时
18、支持环氧乙烷灭菌消毒
19、充电时间：＜3小时
20、持续放电时间： ≥3小时
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附件2：  技术参数偏离表 
请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写                                                    
	序号
	采购技术参数要求
	投标文件技术响应
	偏离概述
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	...
	
	
	

	
	
	
	


注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。
3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。
4.技术响应栏中经院内评审专家组认定完全复制采购技术参数要求的给予扣减技术分处理。
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