A标参数
（一）设备参数
	设备序号1：呼气分析仪

	参数

	1.★适用范围：用于检测呼出气中NO的体积分率浓度。可配置硫化氢分析模块，定量检测分析呼出气中H2S（硫化氢）的体积分率浓度。
2.采样方式：在线、离线和潮气三种采样方式。
3.智能化呼气采样。在线测试引入了智能化，代替人工专业指导，呼吸困难人群均能成功呼气采样。
4.离线采样器具备压力与流量控制模块，患者可多次呼气采集气体。
5.潮气采样器具备吸气过滤装置，不仅操作便捷，而且可以有效的过滤空气中的污染。
6.检测需要的有效分析气体量：30 毫升。
7.呼气流速。口呼气流速50±10%ml/s、200±10%ml/s、鼻呼气流速 10ml/s，可分段测试支气管、肺泡及鼻腔NO浓度。
8.仪器具备联检功能，可检测指标：FeNO50、FeNO200、FnNO、大小气道联检（FeNO50+FeNO200+CaNO）、上下气道联检（FeNO+FnNO）；
9.采样过滤：吸入过滤器含高锰酸钾/活性炭/N99纤维层，可过滤NO等有害气体与细菌病毒等微生物，严防交叉感染；呼出过滤器含N99纤维层与湿化层，严防细菌病毒等微生物进入体内。
10.可与医院HIS等系统数据互联。
11.配备电脑PC测试软件，可自动生成报告并可查询调用历史数据及报告。
12.★配套使用的一氧化氮检测器应具备独立的二类医疗器械注册证
13.配套过滤嘴:
★（1）具备专利技术，避免滤嘴表面带有细菌病毒含入口中的风险。
（2）过滤棉超声焊接在滤嘴内，密封性更优。
（3）★过滤效果：
①细菌过滤效果：过滤效率≥99.9%，须提供第三方检验报告；
②病毒过滤效果：过滤效率 ≥99.99%，须提供第三方检验报报告。
14.★测试范围：NO：0ppb－3000ppb；H2S：0-1000ppb；
15.准确性（与标准配气的比较）：
呼气NO: 当测定值＜50ppb，误差＜±3ppb；当测定值≥50ppb，误差＜±10%；
呼气H2S（选配时）: ±3ppb或10%，两者取较大值。
16. ★干扰气体：16种常见呼气分子（包含NO2）干扰程度＜3ppb。
17重复性：相对偏差CV应在10％内；
18.稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率在±10%内；
19.仪器自动监控并提示测试状态（包括吸气、呼气流速、压力与时间）和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性。
20.★仪器除了可通过标准气和呼出气检验校准外，具备自标定专利技术，可以按模拟的人体呼出气进行校准，保证仪器的质控需求。
21.产品生产厂家具有制备标准气的能力并定期免费提供具有配气资质的一氧化氮标准气。



（二）耗材参数
	序号
	耗材名称
	技术要求

	1
	一氧化氮检测器
	测量浓度范围0ppb-3000ppb



注：上述所描述的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，均为参考。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品参加谈判。


B标参数
（一）设备参数
	设备序号1：高频电刀

	参数

	1.工作频率：电切≥430kHz±10%，双凝/柔和凝：≥430kHz±10%，电凝：≥600kHz±10%
2.电切额定输出功率:
纯切：功率5-300W（负载400Ω时）
混切：功率5-100W (负载400Ω时)
3.电凝额定输出功率：
强力凝：功率5-120 W（负载500Ω时）
喷射凝: 功率5-120 W（负载500Ω时）
柔和凝：功率5-120 W（负载100Ω时）
4.切凝额定输出功率：
切凝：功率5-300W/5-120W(负载400Ω时)
凝切：功率5-120W/5-300W(负载400Ω时)
5.双凝功率：5-100 W（100Ω负载时）
6.低频漏电流(正常状态)：
对地漏电流：≤0.5mA
外壳漏电流：≤0.1mA
患者漏电流：≤0.01mA
7.高频漏电流：≤150mA
8.电切调节模式包含5W至50W，以1步进；包含50W至300W，以5步进。
9.电凝调节模式包含5W至50W，以1步进；包含50W至120W，以5步进。
10.★整机输入功率≤900W，最大输出功率≤300W。 
11.防电击保护程度为CF，全浮地形式输出。
12.电切、电凝输出模式≥4种。
13.单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出语音提示和声光报警，并停止输出。
14.★高频手术设备采用双联脚踏或按键控制，可以自动转换，方便操作者的使用。
15.★可用于内镜电切模式。
16.★具有语音播报功能，可播报模式切换。
17.★凝切联动功能具有时间调节功能，可根据实际需求调整电切、电凝的输出时间，可用上下键分别调节工作时间。
18.★具备自动监测的回路控制系统，用以控制和调节切割质量参数，不同负载情况下自动补偿调整输出功率，从而确保各选定的切割质量得以重复并保持稳定。
19.具有单独记忆功能，能独立记忆上次工作的功能状态和数值设定。
20.具有高频输出参数自动监控，能监控实际值与当前所设定的高频输出参数设定值之间的偏差。当偏差太大不能保证有关 (切割或电凝)效果的要求质量时，便发出提示音和／或关闭高频发生器。
21.具有功率峰值系统控制(PPS)，能识别低阻抗负载，使高频发生器短暂地提供足够的功率，从而确保所设定的切割质量。













	设备序号2:等离子手术设备

	参数

	一、主机：
1.工作计时：能实时显示治疗时间。
2.同时具备切割、凝血功能。
3.工作频率技术参数≥100KHz±10KHz。
4.整机输入功率：≤700VA、整机最大输出功率：≤400W。
5.具有功率、时间同步显示功能。
6.工作温度：机器工作时，作用在组织上的温度为40-70°C。
7.输出模式：等离子切割可调档数≥10档；凝血可调档数≥10档，并能实时显示。
8.最大切割输出功率≥350W，最大凝血功率≥120W。
9.主机面板上有手柄刀头、脚踏开关连接工作状态指示灯显示。
10.具有自动识别手柄、脚踏开关的连接状态。并能根据主机适配不同刀头自动设置默认档位大小。
11.一个治疗刀头能同时实现切割、凝血功能，区分切割和凝血的工作声音，避免踏错脚踏。
12.能通过脚踏开关启动、切换切割和凝血模式，脚踏防水等级至少达到IPX8。
二、可以适配以下刀头：
1.双极止血刀头
2.下鼻甲刀头
3.扁桃体/腺样体刀头
4.喉部肿瘤切除刀头
5.★耳内镜刀头：耳内镜持续灌流模式下实现切割、止血、刮、剥离、推离等多功能。
6.★鼓膜打孔刀头：适用于鼓室积液，由于咽鼓管功能障碍或前、后峡阻塞，鼓室呈负压者。鼻咽癌放疗后，咽鼓管堵塞者。急性中耳炎鼓室积液或积脓需鼓膜切开引流者。
7.★温控等离子刀头：适用于喉部增生物、乳头状瘤等切除术。
8.肿瘤开放性手术刀头：适用于甲状腺切除术，具有切割、止血、凝固、剥离、夹持、吸引于一体。
三、设备配置要求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	等离子手术设备
	1
	台
	/

	2
	电源线
	1
	根
	/

	3
	流量通断器
	1
	台
	/

	4
	脚踏开关
	1
	个
	/

	5
	手柄连接线
	2
	根
	/

	6
	一次性射频等离子体手术刀头（电极）
	2
	支
	配1支扁腺刀头，1支鼻甲消融刀头







	设备序号3：移动式无影灯

	参数

	1.发光原理：无影冷光源，LED反射镜发光原理；
2.★灯头直径≤35cm，灯头含围栏，操控方便，光感柔和，抗撞击耐清洁；    
3.★光照强度：≥55,000Lux；
4.★色温：≥4500K ；
5.★照明深度L1+L2：≥130cm ；
6.色彩还原性Ra：≥96 ；
7.最大光斑直径： ≤16cm ；
8.总功率：≤50VA
9.灯泡数量：≤7个
10.无影灯为移动式安装，可以在手术室内部任意移动。
11.移动式无影灯为双臂结构，便于术中各个位置的调整。



（二）耗材参数
	序号
	耗材名称
	技术要求

	1
	一次性射频等离子手术刀头（1）
	1.适用于甲状腺切除术，具有切割、止血、凝固、剥离、夹持、吸引于一体。带有滴注吸引通道，不焦痂、不粘刀、不产生烟雾，配合专用主机使用，低温更高效。解剖器输出对术后缝合伤口有明显平整度低温切割，对处理甲状腺和喉返神经有效保护，手柄长度≤30.0㎜，工作端长度≤132.0㎜，电极丝长度≤8.3㎜。

	2
	一次性射频等离子手术刀头（2）
	1.应用于扁桃体/腺样体切除术，UPPP和CAUP手术，具有吸引，切割，止血功能，易接触后鼻处的增生组织，刀头部有折弯标志，更易折弯：工作长度≤122mm，绝缘头直径φ≤4.4mm，弯曲角度≤30°。

	3
	一次性射频等离子手术刀头（3）
	1.用于鼻颅底，鼻部肿瘤：手柄长度≤166.0mm，工作端长度≤150.0mm，绝缘头直径≤4.5mm。具有滴注、吸引通道，液体双通路进出，外钢管特殊材质，可方便折弯。



注：上述所描述的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，均为参考。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品参加谈判。




